广州医科大学附属第五医院

询价通知书

# 第一章 询价邀请

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：动态心电血压二合一记录仪

采购项目编号：广五设备询[2025]12号

采购方式：询价

预算：73000元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

| 采购标的 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价（元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态心电血压二合一记录仪 | 2套 | 见采购需求 | 73000 | 60000 | 否 |

二.申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。

3）本项目不允许联合体投标。

4）被列入我院黑名单的不允许参与。

三.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见询价公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日起，不得少于3日）

地点：详见询价公告及其变更公告（如有）

四.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：（自本公告发布之日起不得少于5个工作日。）

五.本项目联系方式：

1.联系方式

项目联系人：喻老师

电话：020-36250234

2.报名地址

广东省广州市黄埔区港湾西四街90号A栋501

# 第二章 采购需求

一、项目概况：

（一）项目说明及总体要求：

1.投标供应商须对本项目的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效报价。投标最终报价的每项单价及总报价不能超过最高限制，否则做投标无效处理。

2.带★号条款为不可偏离参数，响应文件未完全满足询价文件中带“★”号的条款和指标的，将导致投标无效。

3.询价小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

4.响应文件的响应内容均真实有效，且按招标内容进行响应，不存在虚假响应内容的情况，否则将被视为无法实质性响应询价文件而作废标处理。对招标需求中的所有条款，投标供应商如在投标时承诺满足，但成交后发现有虚假响应，即事实上不能满足的，采购人将取消投标供应商的成交资格。

采购包1

1.技术标准与要求

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 品目预算(元) | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电血压二合一记录仪 | 2套 | 73000 | 60000 | 报价不得超过最高限价，否则报名无效 |

附表一：

| 参数性质 | 序号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 工作模式：动态心电血压二合一、单心电、单血压 |
|  | 2 | 提供心电事件触发血压测量技术，触发条件：停搏、室早、房早、心动过速、心动过缓等事件 |
| ★ | 3 | 采用OLED屏幕，屏幕尺寸≥1.4英寸 |
| ★ | 4 | 心电体位及运动状态记录：内置加速传感器实现体位与运动状态追踪分析 |
| ★ | 5 | 无线蓝牙功能：记录仪带无线蓝牙传输模块，实现遥测心电+动态心电双工作模式 |
|  | 6 | 心电导联：标准Wilson导联体系，10电极12导联，兼容3通道心电记录 |
| ★ | 7 | 采样率：≥32000Hz |
|  | 8 | A/D转换精度：≥24位 |
| ★ | 9 | 频响范围：0.05-240Hz |
|  | 10 | 极化电压：压±500mV，标准灵敏度变化量应不大于±5% |
|  | 11 | 通道输入阻抗：≥30MΩ |
|  | 12 | 共模抑制比：>100dB |
|  | 13 | 定时误差：24h 内总的误差小于 10s |
|  | 14 | 存储容量：≥8GB，可扩展 |
|  | 15 | 起搏检测：独立起搏通道采样≥32000点 |
|  | 16 | 导联数目：3导、12导联二合一 |
|  | 17 | 数据回放：USB2.0通讯电缆、USB3.0读卡器、无线蓝牙等传输方式 |
| ★ | 18 | 遥测实时传输功能：支持，心电波形、血压数据通过无线蓝牙实时传输到移动平台心电应用软件 |
| ★ | 19 | 蓝牙功能：通过蓝牙连接可以实现波形预览、参数设置、 时间同步、启动记录、自动触发事件和手动触发事件传送到手机或其他蓝牙传输设备 |
|  | 20 | 血压测量采用全信息采集记录技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的血压脉动波形，实现对动态血压测量数据的二次精准分析 |
| ★ | 21 | 体位监测：支持体位和运动信息连续记录，提供运动校验和压力自动较准功能 |
| ★ | 22 | 兼容性：记录仪兼容科室目前使用的动态心电分析系统 |
| ★ | 23 | 配置清单： - 动态心电血压二合一记录仪（12导联）*2 - 心电一体导联线（12导10电极）*2 - 心电一体导联线（3导5电极）*2 - 血压袖带(大/中/小）各*2 - 存储卡（8G）*5 - 背包、腰带、肩带*5 - 数据传输线*5 |
| ★ | 24 | - 保修3年 |

二、响应要求

1.响应文件的制作

（1）响应文件中，所有内容均以纸质文件编制，其格式要求《广州医科大学附属第五院

设备报价资料》。

（2）响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

(3)响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

（4）如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

（5）供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其响应将被视为非实质性响应。

（6）供应商须对询价通知书的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

（7）询价通知书中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

（8）供应商必须按询价通知书指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在询价通知书另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

（9）供应商应按询价通知书的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

2.响应文件的提交

在响应文件提交截止时间前，供应商须将响应文件提交到设备科，响应截止时间结束后，不再接收。

3.样品（演示）

（1）如询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

（2）响应截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

（3）采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到医院通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，医院有权进行处理。

4.除询价通知书另有规定外，有下列情形之一的，视为响应无效：

（1）响应文件未按照询价通知书要求签署、盖章；

（2）不符合询价通知书中规定的资格要求；

（3）响应报价超过询价通知书中规定的预算金额或最高限价；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及询价通知书规定的其他无效情形。

三、开启

1. 响应文件的开启

1.1 开启程序

工作人员按询价公告规定的时间进行开启。

1.2开启异议

响应截止时间后，供应商不足须知前附表中约定的有效供应商家数，不得开启。同时，本次采购活动结束。

- 评审

- （一）评审方法

1.评审方法

最低评审价法,是指响应文件满足询价通知书全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以询价通知书和响应文件为评审的基本依据，并按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书的规定办法进行评审。

2.3合格供应商不足须知前附表中约定的有效供应商家数，不得评审。

3.询价小组

3.1询价小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由设备科统一对外发布。

（2）对设备科或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照询价通知书规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）询价小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

3.3询价小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该成员回避：

（1）本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

（2）任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

（3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

（4）是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

（5）询价小组成员之间具有配偶、近亲属关系；

（6）同一单位的评审专家在同一项目询价小组成员中超过1名；

（7）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效；

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在询价过程中发现供应商有上述情形的，询价小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和询价通知书其他响应无效条款。

6.确定成交人

询价小组按照询价通知书确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，确定成交供应商。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。询价小组应当依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。询价小组依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的供应商按无效响应处理。

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

合格供应商不足3家的，不得评审。

## 表一资格性审查表：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。 |
| 3 | 企业资质 | 具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。 |
| 4 | 是否允许联合体投标。 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 5 | 未被列入我院供应商黑名单 | 列入我院黑名单供应商不允许参与 |

## 表二符合性审查表：：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价有效期 | 报价有效期是否符合要求 |
| 2 | 报价文件式样和签署 | 报价文件符合采购文件的式样和签署要求 |
| 3 | 报价文件实质性响应采购文件要求 | 报价文件实质性响应招标文件★号条款，且无经评委认定为无效标的内容和条款 |
| 4 | 报价情况 | 报价没有超出采购预算或超出用户能接受 |

2.询价

（1）询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

（2）参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格（报价以响应文件“报价表”中所报价格为准）。询价小组进行价格比较。

4.推荐成交候选供应商

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，如最低价格相同，则采取不记名投票的方式，得票数最多的供应商为排名第一，并编写评审报告。

5.项目采购失败的处理

出现下列情况将作采购失败处理：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

（2）询价小组对询价通知书有异议，不同意确认的。

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（说明：如果多个供应商所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算；同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算。）

（5）因重大变故，采购任务取消的。

响应文件封面

广州医科大学附属第五医院

设备报价资料

设备名称：

品牌型号：

供 应 商：

联 系 人：

联系方式：

邮    箱：

报价资料清单

- 以下所有资料一份（双面打印）且均须加盖公章

- 请按以下顺序装订

1.设备报价表（模板） □ 2.设备的注册证：注册证号： ；有效期至： （计量器具提供计量证、消毒类设备提供卫生部门批件。） □ 3.价格依据清单：提供近三年内三份采购合同（含配置清单）复印件或发票复印件或中标通知书复印件，所有依据须体现设备单价。 □ 4.厂家证件（国产提供）：生产许可证、营业执照。 □ 5.代理公司证件：经营许可证、营业执照。 6.授权书： □（1）厂家给销售公司的授权书（有效期至 ）（要求半年以上） □（2）销售公司给业务员的授权书及身份证复印件 □ 7.设备详细技术参数响应表（模板）。 □ 8.设备完整配置清单。 □ 9.如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函。 □ 10.如需使用配套耗材或试剂，请提供专用耗材或试剂产品报价表（包括：名称、规格/型号、厂家、注册证号及有效期、报价）。 □ 11.专用耗材或试剂的产品注册证。

填表说明：按照对应的清单准备资料，并在左边的□标“√”，提供虚假资料的后果自负。

1.设备报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

日期：

7.设备详细技术参数响应表

| 参数性质 | 序号 | 参数要求 | 投标参数 | 参数响应（正偏离/无偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 工作模式：动态心电血压二合一、单心电、单血压 |  |  |
|  | 2 | 提供心电事件触发血压测量技术，触发条件：停搏、室早、房早、心动过速、心动过缓等事件 |  |  |
| ★ | 3 | 采用OLED屏幕，屏幕尺寸≥1.4英寸 |  |  |
| ★ | 4 | 心电体位及运动状态记录：内置加速传感器实现体位与运动状态追踪分析 |  |  |
| ★ | 5 | 无线蓝牙功能：记录仪带无线蓝牙传输模块，实现遥测心电+动态心电双工作模式 |  |  |
|  | 6 | 心电导联：标准Wilson导联体系，10电极12导联，兼容3通道心电记录 |  |  |
| ★ | 7 | 采样率：≥32000Hz |  |  |
|  | 8 | A/D转换精度：≥24位 |  |  |
| ★ | 9 | 频响范围：0.05-240Hz |  |  |
|  | 10 | 极化电压：压±500mV，标准灵敏度变化量应不大于±5% |  |  |
|  | 11 | 通道输入阻抗：≥30MΩ |  |  |
|  | 12 | 共模抑制比：>100dB |  |  |
|  | 13 | 定时误差：24h 内总的误差小于 10s |  |  |
|  | 14 | 存储容量：≥8GB，可扩展 |  |  |
|  | 15 | 起搏检测：独立起搏通道采样≥32000点 |  |  |
|  | 16 | 导联数目：3导、12导联二合一 |  |  |
|  | 17 | 数据回放：USB2.0通讯电缆、USB3.0读卡器、无线蓝牙等传输方式 |  |  |
| ★ | 18 | 遥测实时传输功能：支持，心电波形、血压数据通过无线蓝牙实时传输到移动平台心电应用软件 |  |  |
| ★ | 19 | 蓝牙功能：通过蓝牙连接可以实现波形预览、参数设置、 时间同步、启动记录、自动触发事件和手动触发事件传送到手机或其他蓝牙传输设备 |  |  |
|  | 20 | 血压测量采用全信息采集记录技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的血压脉动波形，实现对动态血压测量数据的二次精准分析 |  |  |
| ★ | 21 | 体位监测：支持体位和运动信息连续记录，提供运动校验和压力自动较准功能 |  |  |
| ★ | 22 | 兼容性：记录仪兼容科室目前使用的动态心电分析系统 |  |  |
| ★ | 23 | 配置清单： - 动态心电血压二合一记录仪（12导联）*2 - 心电一体导联线（12导10电极）*2 - 心电一体导联线（3导5电极）*2 - 血压袖带(大/中/小）各*2 - 存储卡（8G）*5 - 背包、腰带、肩带*5 - 数据传输线*5 |  |  |
| ★ | 24 | - 保修3年 |  |  |